中間発表 スライド構成（たたき台）

論文題目：水晶振動発振器の位相同期制御による高純度信号作成

福井晴士郎 ／ 指導教員：齋藤 晴雄

※ 各スライドの見出しと、そこに何を載せるかのメモ。文言・図は今後詰める。

1. タイトル

・論文題目、氏名、指導教員（齋藤晴雄先生）、所属、発表日

・「複数の水晶発振器を同期・平均し、高純度な基準信号をつくる」という一言を添えるか検討

2. 背景と目的

・通信・測位・計測といった技術は、基準となる正弦波信号の純度に支えられている

・理想は位相雑音のない正弦波で、純度が高いほど各応用の性能が上がる

・安価な水晶発振器（OCXO）を用いて、可能な限り高純度な基準信号源をつくるのが目的

3. 現状と課題

・最高純度は原子時計や水素メーザーだが、大型・高価で外部基準にも依存する

・GPS規律発振器(GPSDO)は長期は正確（近傍で −100 dBc/Hz 級）だが、1秒より短い領域は内部のOCXO次第

・民生OCXOは短期安定に優れる一方で単体には限界があり、近傍（1秒未満）の純度をどう高めるかが論点

4. アプローチ：同期して平均する

・互いに無相関な雑音は平均で打ち消し合い、N台で 1/N（2台で約3 dB改善）になる

・国際原子時(TAI)が多数の時計を平均するのと同じ発想を、小規模・実時間でOCXOに適用する

・平均が効くには位相が揃っている必要があり、「雑音を加えずに同期する制御」と「近傍位相雑音の高分解能測定」が前提になる

5. 実験系

・OCXO 2台、SIGLENTオシロで位相差(FRFR)を観測、NI DAQで制御電圧を一方のOCXOへ印加

・両信号をTASCAMでステレオ録音し、事後にヒルベルト解析

・構成はブロック図1枚で示す（CLAUDE.md の図をベースに）

6. 位相差・位相雑音の測定

・制御にはオシロのFRFR（エッジ間時間差）をリアルタイムに使う

・録音した2信号をヒルベルト変換し、近傍位相雑音 L(f) [dBc/Hz] をピコ秒級分解能で評価する

・オフセット 0.1 Hz 付近（＝1秒未満の時間スケール）まで見えることを示す

7. プラント同定

・最小の電圧ステップを入れて応答を測り、電圧と位相差変化の関係を同定

・K ≈ 860 ns/(V·s)（当初想定の約10倍だった点に触れる）

・積分器的な振る舞い G(s)=K/s として扱える

8. FBロジック（制御則）

・制御ループ図：目標FRFR → 誤差 → 制御則 → 電圧 → OCXO → FRFR → 観測

・更新式：積分型 u[k]=u[k−1]−Kp·freq_err（Phase 1）、Ki·e_phase を足して指定値追従（Phase 2）

・実測モデルに基づき「必要な分だけ電圧を動かす」設計の狙い（過剰な動きを避ける）

・積分器プラントに絶対値の指令を入れると定常偏差が残る、という 251216 の教訓も一言

9. Phase 1 と新たな課題

・任意のFRFR値で停止：10回中10回成功、std < 0.4 ns

・「停止はするが、止まる値は選べない」段階

・PID的に動かすと制御電圧の動きが過剰になり、短期の位相雑音（ジッタ）を自分で加えてしまうと判明（260604 の5条件比較）

10. 主結果：雑音を加えずに同期

・実測モデルに基づくFBで追従ゲインを適切に選ぶ

・無制御（開ループ保持, HOLD）と同等の近傍位相雑音のまま同期できることを実測で確認（モデルFBとHOLDの差 ≈ 0 dB）

・「同期する際に雑音を持ち込まない」段階に到達した、というのが今回の主張

11. 先行研究と独自性

・GPSDOは構造は同じだが基準がGPS。本研究は基準もOCXOにする点が違う

・クロックアンサンブル（Kalman時刻スケール）、White Rabbit（サブナノ秒）、Kuramoto（結合発振器の理論）を関連として整理

・独自性は、基準もOCXOで分散的に組む点、モデルベース／状態空間で制御する点、平均で単体を超える狙い

12. 今後の予定

・同期した2台を合成器で平均し、単体比 3 dB の改善を実証する

・N台へ拡張し、さらに双方向（相互）結合へ発展させる

・アラン分散で長期安定度を評価し、市販基準（GPSDO等, −100 dBc/Hz 級）に迫れるかを示す

予備（質疑・補助データ）

・想定問答：GPSを使わない理由、std 0.4 ns の位置づけ、状態空間が要る理由、ミキサー同期の像

・補助データ：同定の時系列、Phase 1 の各runログ、260604 の5条件比較